ООО «Гидрогазкомплект»

РАЗДЕЛИТЕЛЬ БЕЗМЕБРАННЫЙ

РБм-100

Паспорт

ГКМТ 043426.001 ПС

Содержание

1. Назначение	3

2.  Основные параметры и характеристики 	4

3. Устройство и принцип работы ………………………………………………………………...4

4. Подготовка к работе и эксплуатация ………………………………………………….………6

5. Меры безопасности……………………………….…………………………………….….……7

6. Условия хранения...……………………………………………………………………..……….7

7. Техническое обслуживание ………………………………………………………………….…8

8. Возможные неисправности и способы их устранения……………………….….………..…...8

9.  Комплектность………………………………………….……………………….……................8

10. Маркировка……………………………………………………………………….…….….…....9

11. Гарантийные обязательства……………………………………………………………….…....9

12. Свидетельство о приемке и упаковке…………………….………………….……………… 10

1.  НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Разделитель безмембранный РБМ-100 (далее РБМ) с индикатором границы сред предназначен для передачи давления от источника давления с одной рабочей средой (например, масло трансформаторное или газ) на прибор давления с другой рабочей средой (например, дистиллированная вода). Две рабочих среды не должны растворяться друг в друге.

Область применения РБМ - в качестве вспомогательного устройства к приборам давления в органах государственной метрологической службы и промышленных предприятий.

1.2. РБМ не вносит дополнительную погрешность при передаче давления от источника давления к потребителю.

1.3. РБМ не требует обязательной спецификации.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Главным отличием РБМ от уже существующих является наличие    электронного индикатора границы разделяемых сред.

2.2. Для обслуживания РБМ (сборка-разборка) не требуется использование инструмента.

2.3 РБМ изготовлен из коррозионностойкой стали 08Х18Н10.

2.4. Диапазон давления МПа …….………….…………0-100

Количество подключаемых СИ давления шт. …. ……1

Масса разделителя кг…………………………………3.8

Габаритные размеры (ДхВ) мм , не более….….220х150

Внутренний объем см3………………………..……….98

Разделяемые среды………………….….……масло/вода

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Конструкция разделителя РБМ представлена на рисунке 1.

Рисунок 1.

1 - выходной штуцер для подключения СИ; 2 - заглушка; 3 - верхняя гайка; 4 - верхний фланец; 5 - корпус; 6 - кронштейн для крепления индикатора; 7 - трубка для штуцера источника давления; 8 - нижняя гайка; 9 - штуцер М20х1,5 источника давления; 10 -разъем индикатора; 11 - кабель индикатора; 12 - разъем внешнего источника питания; 13 - нижний фланец; 14 - уплотнительное резиновой кольцо 035-040-30; 15 - экран индикатора; 16 - трубка штуцера подключения СИ; 17 - измерительный сенсор;  18 - уплотнительное резиновое кольцо 005-008-19; 19 - уплотнительное резиновое кольцо 008-012-25; 20 - гайка М20х1,5 с левой/правой резьбой.

3.2.  Корпус РБМ (поз.5) состоит из цилиндра с наружной резьбой с двух сторон.

В корпус вставлены нижний (поз.13) и верхний (поз.4) фланец с уплотнительными кольцами (поз.14). Фланцы прижаты к корпусу гайками (поз.3 и поз.8). В верхнем фланце штуцер для подключения СИ, в который вставлена трубка подачи давления среды для СИ (поз.16). Трубка вставляется с наружной стороны штуцера. Верхней штуцер имеют левую резьбу М20х1,5 и гайку с левой и правой резьбой (поз.20). Уплотнение обеспечено резиновым кольцом (поз.19). В верхнем фланце расположена заглушка (поз.2) с уплотнительным резиновым кольцом (поз.18).

Нижний фланец также имеет штуцер, но с правой резьбой М20х1,5 для подключения к источнику давления. Трубка (поз.7) для подачи среды от источника давления вставлена с внешней стороны штуцера. В нижней фланец закреплен измерительный сенсор (поз.17), соединенный с индикатором (поз.15) при помощи разъёма (поз.10) и кабеля (поз.11). Индикатор закреплен к корпусу разделителя при помощи кронштейна (поз.6).

3.3. Разборка и сборка РБМ производится в следующей последовательности:

1. Снять РБМ с пресса.

2. Отсоединить разъем индикатора (поз.10).

3. Выкрутить заглушку (поз.2).

4. Открутить верхнюю гайку (поз.3).

5. В вертикальном положении извлечь, преодолевая сопротивление уплотнения, верхний фланец (поз.4).

6. Слить содержимое рабочей полости.

7. При необходимости промывки снять индикатор, ослабив стягивающий болт кронштейна (поз.6), и сдвинуть его с корпуса.

8. Открутить нижнюю гайку (поз.8).

9. Извлечь нижний фланец (поз.13).

10. При необходимости извлечь трубки требуется нажать на их торцы в направлении штуцера.

11. Сборку производить в обратном порядке. Фланцы устанавливаются в положение, когда трубки расположены друг на против друга.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1. Снять РБМ с подставки для хранения и установить его вертикально на устройство задачи давления, используя штуцер (с уплотнителем) нижнего фланца. Подключить питание к разделителю.

4.2. Открутить гайку (поз.20) штуцера верхнего фланца (поз.4), открутить заглушку (поз.2), открутить гайку (поз.3) верхнего фланца.

4.3. Извлечь верхний фланец из корпуса (слегка покачивая фланец в разные стороны).

4.4. Залить воду (рекомендуется дистиллированную) в полость корпуса чуть больше половины, контролируя уровень воды по индикатору. Объём внутренней полости 98 см3 (необходимо учитывать внутренний объём СИ).

4.5. Создать небольшое давление устройством задачи и убедиться в том, что среда из устройства задачи давления поступает через трубу (поз.7) в полость корпуса разделителя.

4.6. Установить верхний фланец, сориентировав трубки (поз.7 и поз.16) напротив друг друга.

4.7. Закрутить гайку верхнего фланца.

4.8. Создать небольшое давление устройством задачи давления до появления среды из отверстия заглушки (поз.2). Закрутить заглушку на место и убрать ветошью следы выступившей жидкости.

На индикаторе уровень разделения сред должен быть около середины.

4.9. Создать небольшое давление устройством задачи давления до появления воды на штуцере верхнего фланца.

4.10. Установить СИ на выходной штуцер при помощи гайки (поз.20) с левой /правой резьбой.

4.11. Разделитель готов к подаче давления.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Источником опасности при монтаже и эксплуатации РБМ является измеряемая среда, находящаяся под давлением.

5.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током РБМ относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.3. Перед установкой на РБМ СИ необходимо убедиться в чистоте и исправности штуцеров.

5.4. Эксплуатация РБМ должна осуществляться после ознакомления обслуживающего                       персонала с руководством по эксплуатации.

5.5. РБМ должен обслуживаться персоналом, имеющим квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

5.6.  РБМ при хранении, транспортировании, эксплуатации не является опасным в экологическом отношении, т.к. не содержит ядовитых, токсичных и взрывчатых веществ.

5.7. Присоединение и отсоединение РБМ от устройства задачи давления следует производить при отсутствии давления.

ВНИМАНИЕ!  Запрещается подавать давление более указанного в паспорте.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. Условия транспортирования разделителей должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Разделители транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

6.2. Хранение РБМ в лабораторных (производственных) условиях должно осуществляться в вертикальном положении с использованием подставки для хранения.

7.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. По мере необходимости следует промывать полости и трубки РБМ.

Периодичность зависит от интенсивности использования и чистоты рабочих сред.

7.2. Промывку следует производить при полной разборки РБМ.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3

| № | Неисправность | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не светится индикатор уровня | Проверить качества соединения индикатора и камеры РБМ |
| 2 | Подтекает жидкость рабочей среды из штуцеров РБМ | Заменить резиновые кольца |
| 3. | Подтекает рабочая среда между корпусом камеры и резьбовыми фланцами | Заменить резиновые кольца |

9.  КОМПЛЕКТНОСТЬ

Разделитель РБМ…….……………………………………………………….. 1 шт.

Источник питания БПС-5-035 ……………………………………………….1 шт.

Подставка для хранения……………………………………………………...1 шт.

Уплотнительное кольцо ГОСТ 9833-73

035-040-30  ……………………………………………………………………2 шт.

005-008-19 ……………………………………………………………………. 1шт.

008-012-25 …………………………………………………………………….. 2шт.

Разделитель РБМ-100 не содержит драгоценных металлов.

10.  МАРКИРОВКА

10.1. Маркировка разделителя должна производиться в соответствии с ГОСТ 26828, ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и чертежом в конструкторской документации предприятия-изготовителя.

10.2. На корпусе разделителя должны быть нанесены:

- условное обозначение разделителя;

- максимальное давление;

- надпись «Россия» (наносится для экспорта);

- порядковый номер разделителя по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- год выпуска.

10.3. Надписи должны быть нанесены методом, указанным в чертежах предприятия-изготовителя.

10.4.  Шрифты и знаки, применяемые для маркировки, должны соответствовать ГОСТ 26.020 и конструкторской документации.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие разделителей требованиям

ТУ 421930-008-79005010-2021 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

11.2.  Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 мес. со дня отгрузки потребителю.

11.3. Средний срок службы 10 лет.

Примечание

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

12.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Разделитель  РБМ заводской номер  № _____________________ соответствует техническим условиям ТУ 421930-008-79005010-2021 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления      _________________

Подпись или оттиск клейма лица, ответственного за приемку и упаковку

_________________

Разделитель упакован в ООО «Гидрогазкомплект» в соответствии с ТУ 421930-008-79005010-2021.